## Лист1
ИМН
№ лота | Наименование | техническая спецификация | Ед.изм | Количество | Общая сумма
1 | Система стент-графта: Бифуркационный компонент | Проксимальный конец бифуркационной конфигурации стент-графта раскрывается в проксимальной шейке и верхней части аневризмы. Проксимальный конец бифуркационной конфигурации состоит из нитиноловых стентов, подшитых к тканому графту. Супраренальная часть проксимального конца не покрыта тканым графтом. Супраренальный стент также имеет фиксирующие штифты для закрепления стент-графта в аорте. Дистальнее аортальная часть раздваивается на 2 меньших трубки: ипсилатеральную подвздошную браншу и короткую контралатеральную браншу. Стенты ипсилатеральной бранши подшиты к внешней поверхности тканого материала, формируя гладкую внутреннюю полость. Стенты контралатеральной бранши подшиты к внутренней поверхности тканого графта. Бифуркационный компонент с общей длиной покрытой части (мм) 124, 145, 166; наружным диаметром катетера (F) 18, 20; проксимальным диаметром графта (мм) 23, 25, 28, 32, 36; дистальным диаметром графта (мм) 13, 16, 20. | шт | 2 | 2400000
2 | Система стент-графта: Контралатеральный компонент | Проксимальный конец конфигурации контралатеральной бранши раскрывается в короткой контралатеральной бранше бифуркационной конфигурации, а дистальный — в контралатеральной подвздошной артерии. Проксимальный конец конфигурации контралатеральной бранши имеет конфигурацию открытой коронки, которая не содержит материала графта в своих выемках. Контралатеральный компонент с общей длиной покрытия части (мм) 82, 93, 124, 156, 199; наружным диаметром катетера (F) 14, 16; проксимальным диаметром графта (мм) 16; дистальным диаметром графта (мм) 10, 13, 16, 20, 24, 28. | шт | 2 | 2 000 000
3 | Стент-графт торакальный с системой доставки с дополнительными модулями | Самораскрывающийся трубчатый эндопротез для рентгенэндоваскулярной реконструкции аневризм грудной отдела аорты с открытой короной в проксимальной части. Самораскрывающийся эндопротез на доставляющем катетере, состоящий из полиэфирного тканного графта и эластического каркаса, изготовленного из нитиноловой проволоки. Отсутствие вспомогательных фиксирующих приспособлений (крючков, зубцов и подобных) для фиксации стента. Наличие легко визуализируемых под рентгеноскопом платиноиридиевых рентгеноконтрастных меток, для обеспечения рентгенографической визуализации его краев в виде цифры «8»: 4 шт. в проксимальной части и 1 в центральной части, в виде «0» - 2 шт. в дистальной части. Размеры эндопротеза: проксимальный/дистальный диаметр (мм) 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 с длиной покрытой части стент-графта (мм) 107, 112, 117, 152, 157, 162, 167, 192, 207, 212 с диаметром катетера (Fr) 22, 24, 25. | шт | 1 | 2 595 000
4 | Баллонный катетер стент-графта | Баллонный катетер стент-графта диаметр в раздутом состоянии 10-46 (мм); размер шахты 8(F); используемая длина 100 (см); совместимость с интродьюсером 12 (F). Баллон для стент - графта. Материал – податливый полиуретан, не содержит латекса. | шт | 3 | 418500
5 | Тележка мобильная для медицинской аппаратуры | Тележка предназначена для хранения и транспортировки медицинских приборов, расходных и перевязочных материалов, или проведения процедур в реанимационных отделениях и операционных залах. Преимущества данной модели заключается в высокой маневренности, бесшумности перемещения благодаря поворотным колёсам с резиновым покрытием. Широкий выбор принадлежностей и аксессуаров различного назначения, удобные крепления для их быстрой установки или замены. • Габаритные размеры (Д х Ш х В): 830 х 560 х 1160 мм • 4 колесные опоры (125 мм), должны быть оснащены тормозной системой, вращающиеся вокруг своей оси • Внутренний отсек для ящиков должен быть с центральной системой блокировки. • Антибактериальная поверхность должна быть изготовлена из материала ABS высокой прочности • Выдвижные ящики - не менее 5 выдвижных ящиков. 2 маленьких 510х375х70мм, 2 средних 510х375х145мм, 1 большой 510х375х235 мм • Ящики должны быть изготовлены из пластика высокого давления с алюминиевым каркасом • Ящики должны иметь автоматический доводчик закрывания полок • Каркас с покрытием должен быть на основе порошковой эпоксидной смолы • Железная вращающаяся подставка для медицинской аппаратуры должна быть размером не менее 365х265мм • Две стоящие рядом корзины для медицинских отходов с разными цветовыми крышками (салатовая, бежевая) открывающиеся при ее нажатии 330х155 мм • Выдвижной устойчивый железный столик должен быть размером не менее 320х290мм • Обязательно должен быть штатив медицинский для вливания. • Боковой держатель для кислородного баллона, медицинской колбы, дефибриллятора и др. с ремнем безопасности • Должно быть 3 дополнительных кармана с открыванием справа не менее 405х185 мм • Открытый дополнительный карман должен быть длиной не менее 305 мм. | шт | 1 | 847000
6 | Тележка мобильная для медицинской аппаратуры | Тележка предназначена для хранения и транспортировки медицинских приборов, расходных и перевязочных материалов, или проведения процедур в реанимационных отделениях и операционных залах. Преимущества данной модели заключается в высокой маневренности, бесшумности перемещения благодаря поворотным колёсам с резиновым покрытием. Широкий выбор принадлежностей и аксессуаров различного назначения, удобные крепления для их быстрой установки или замены. • Габаритные размеры (Д х Ш х В): 790 х 610 х 1100 мм • 4 колесные опоры (100 мм), должны быть оснащены тормозной системой, вращающиеся вокруг своей оси • Антибактериальная поверхность должна быть изготовлена из материала ABS высокой прочности • Внутренний отсек для ящиков должен быть с центральной системой блокировки (ручная) • Выдвижные ящики- не менее 5 выдвижных ящиков . 3 маленьких 545х445х75мм, 2 больших 545х445х160, 545х445х245мм • Ящики должны быть изготовлены из пластика высокого давления с алюминиевым каркасом • Каркас с покрытием должен быть на основе порошковой эпоксидной смолы • Тележка предназначается как реанимационный стол при необходимости • Железная вращающаяся подставка должна быть размером не менее 380х335 мм под медицинскую аппаратуру с бортовыми рельсами (35х50мм) вокруг и ремнем безопасности для ее защиты • Выдвижной устойчивый столик должен быть из материала ABC высокой прочности справа размером не менее 410х315мм • Обязательно должен быть штатив медицинский для вливания. • Боковой держатель для кислородного баллона, медицинской колбы, дефибриллятора и др с ремнем безопасности | шт | 1 | 1152000
7 | Тележка мобильная для медицинской аппаратуры | Тележка предназначена для хранения и транспортировки медицинских приборов, расходных и перевязочных материалов, или проведения процедур в реанимационных отделениях и операционных залах. Преимущества данной модели заключается в высокой маневренности, бесшумности перемещения благодаря поворотным колёсам с резиновым покрытием. Широкий выбор принадлежностей и аксессуаров различного назначения, удобные крепления для их быстрой установки или замены. • Габаритные размеры (Д х Ш х В): 820 х 660 х 1130 мм • 4 колесные опоры (125 мм), должны быть оснащены тормозной системой, вращающиеся вокруг своей оси • Внутренний отсек для ящиков должен быть с центральной системой блокировки. • Выдвижные ящики – не менее 6 выдвижных ящиков. 3 маленьких 510х430х70мм, 2 средних 510х430х150мм, 1 большая 510х430х225мм. • Ящики должны иметь автоматический доводчик закрывания полок • Антибактериальная поверхность должна быть изготовлена из материала ABS высокой прочности • Ящики должны быть изготовлены из пластика высокого давления с алюминиевым каркасом • Каркас с покрытием должен быть на основе порошковой эпоксидной смолы • Тележка предназначается как реанимационный стол при необходимости • Железная вращающаяся подставка для медицинской аппаратуры должна быть размером не менее 365х265 мм • Корзина для медицинских отходов должна состоять из 2х секций, открывается при нажатии (коричневый, бежевый) 330х290мм • Выдвижной устойчивый железный столик должен быть размером не менее 323х290мм • Обязательно должен быть штатив медицинский для вливания. • Дополнительный карман с открыванием справа не менее 405х185 мм • Открытый дополнительный карман должен быть длиной не менее 305 мм • Боковой держатель для кислородного баллона, медицинской колбы, дефибриллятора и др с ремнем безопасности | шт | 1 | 965000
8 | Тележка мобильная для медицинской аппаратуры | Тележка предназначена для хранения и транспортировки медицинских приборов, расходных и перевязочных материалов, или проведения процедур в реанимационных отделениях и операционных залах. Преимущества данной модели заключается в высокой маневренности, бесшумности перемещения благодаря поворотным колёсам с резиновым покрытием. Широкий выбор принадлежностей и аксессуаров различного назначения, удобные крепления для их быстрой установки или замены. • Габаритные размеры (Д х Ш х В): 830 х 560 х 1160 мм • 4 колесные опоры (125 мм), должны быть оснащены тормозной системой, вращающиеся вокруг своей оси • Внутренний отсек для ящиков должен быть с центральной системой блокировки. • Выдвижные ящики - не менее 2 маленьких выдвижных ящика 510х380х70мм, 1 средний ящик 510х380х145мм, 1 большой отсек с 2 мя открывающимися дверками 420х275мм • Ящики должны иметь автоматический доводчик закрывания полок • Антибактериальная поверхность должна быть изготовлена из материала ABS высокой прочности • Ящики должны быть изготовлены из пластика высокого давления с алюминиевым каркасом • Каркас с покрытием должен быть на основе порошковой эпоксидной смолы • Железная вращающаяся подставка для медицинской аппаратуры должна быть размером не менее 285х290мм • Две стоящие рядом корзины для медицинских отходов с разными цветовыми крышками (бежевая, фиолетовая) открывающиеся при ее нажатии 330х155 мм • Выдвижной устойчивый железный столик должен быть размером не менее 285х290мм • Обязательно должен быть штатив медицинский для вливания. • Открытый дополнительный карман должен быть длиной не менее 305 мм • Оборудование – стеллаж, установленный на уровне «глаз» с ячейками под лекарственные средства, имеющий 2 ряда: 1 ряд нижний имеет 6 открывающихся секций 100х115мм, 2 ряд верхний имеет 4 открывающихся секций 150х270мм | шт | 1 | 847000