## Лист1
Приложение 1
№ | Найменование | Характеристика | Ед.изм. | Цена | кол-во | сумма
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Общий анализ крови на анализатор Sysmex XN-L series
1 | CELLPACK DCL (Разбавитель цельной крови CELLPACK DCL) | Реагент используется в канале XN-CBC для анализа количества и определения размеров эритроцитов и тромбоцитов с применением метода гидродинамической фокусировки. Кроме того, он используется в качестве фокусирующей жидкости на автоматических гематологических анализаторах, а также, защищает клетки эритроцитов и тромбоциов, предотвращает обратный поток, действует как изотонический разбавитель и промывает линии анализатора между каждым образцом. Состав: малеиновая кислота <10%. Условия хранения: закрытый реагент хранится при 2-35°С до истечения срока годности; после вскрытия реагент стабилен 60 дней. Фасовка: 1х20 л. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения. | упаковка | 56712 | 37 | 2098344
2 | LYSERCELL WDF (Лизирующий реагент LYSERCELL WDF) | Реагент гемолизирует эритроциты, предварительно разбавляя образец 1:60, а мембраны лейкоцитов становятся проницаемыми, что позволяет Fluorocell WDF проникать в клетки для дальнейшего окрашивания. После реакций с реагентами и анализа клеток с использованием флуоресцентной проточной цитометрии различные популяции клеток помещают на скаттерграмму рассеяния канала WDF на основе их бокового рассеянного света (SSC) и бокового флуоресцентного света (SFL). Состав: четвертичные органические аммониевые соли 0,07%, неионогенное поверхностно-активное вещество 0,17%. Условия хранения: закрытый реагент хранится при 2-35°С до истечения срока годности; после вскрытия реагент стабилен 90 дней. Фасовка: 1х2 л. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения. | упаковка | 75744 | 22 | 1666368
3 | CELLCLEAN 50 мл | Чистящий раствор для автоматизированных гематологических систем Sysmex, используемый для очистки внутренней системы анализатора чтобы предотвратить оседание органических веществ из остатков образцов или рост бактерий. Состав: гипохлорит натрия (концентрация активного хлора 5,0 %). Условия хранения: закрытый раствор хранится при 2-35°С в тёмном месте 12 месяцев со дня изготовления; после вскрытия реагент стабилен 60 дней. Фасовка: 1х50 мл. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения. | упаковка | 61608 | 6 | 369648
4 | FLUOROCELL WDF (окрашивающий реагент FLUOROCELL WDF) | Реагент используется для окрашивания ядросодержащих клеток после реакции лизиса. Ядерное и гранулярное содержимое клеток окрашивается, что позволяет дифференцировать клетки благодаря интенсивности их окрашивания и внутренней клеточной сложности. После реакций с реагентами и анализа клеток с использованием флуоресцентной проточной цитометрии различные популяции клеток помещают на скаттерграмму рассеяния канала WDF на основе их бокового рассеянного света (SSC) и бокового флуоресцентного света (SFL). Состав: полиметин 0,002 %, метанол 3,0%, этиленгликоль 96,9%. Условия хранения: закрытый реагент хранится при 2-35°С до истечения срока годности; после вскрытия реагент стабилен 90 дней. Фасовка: 2х22 мл. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения. | упаковка | 429216 | 10 | 4292160
5 | SULFOLYSER (Реагент для определения концентрации гемоглобина в крови) | Реагент используется в канале XN-CBC для получения результата по гемоглобину с помощью спектрофотометрии. Ключевым компонентом является лаурилсульфат натрия, молекула, имеющая гидрофобные/гидрофильные части. При смешивании с образцом SLS вызывает лизис эритроцитов, что позволяет гидрофобной части прикрепиться к молекуле глобина. Это вызывает конформационное изменение молекулы глобина, которое приводит к окислению гем-группы из Fe2+ в Fe3+. После окисления гидрофильная часть SLS присоединяется к гем-группе, образуя стабильный окрашенный комплекс, который затем пропускают через спектрофотометр и считывают при длине волны 555 нм. Состав: лаурилсульфат натрия 1,7 г/л. Условия хранения: закрытый реагент хранится 12 месяцев со дня изготовления при 1-30°С; после вскрытия реагент стабилен 60 дней. Фасовка: 3х500 мл. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения. | упаковка | 95184 | 8 | 761472
6 | XN-L Check L1 (Контрольная кровь XN-LCheck L1) | Контрольный материал низкого диапазона (первый уровень) предназначен для использования в качестве гематологической контрольной крови общего подсчета клеток крови (CBC), дифференциального анализа лейкоцитов и параметров ретикулоцитов на приборах серии Sysmex XN-L. Использование стабилизированных клеточных препаратов для контроля гематологического оборудования является общепринятой процедурой. Состав: стабилизированные эритроциты человека, лейкоциты и тромбоцитарный компонент в консервирующей среде. Условия хранения: закрытый контрольный материал хранится при 2-8°С до истечения срока годности; после вскрытия контрольный реагент стабилен 15 дней. Фасовка: 1х3 мл. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый контрольный материал должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения. | упаковка | 75396 | 6 | 452376
7 | XN-L Check L2 (Контрольная кровь XN-LCheck L2) | Контрольный материал нормального диапазона (второй уровень) предназначен для использования в качестве гематологической контрольной крови общего подсчета клеток крови (CBC), дифференциального анализа лейкоцитов и параметров ретикулоцитов на приборах серии Sysmex XN-L. Использование стабилизированных клеточных препаратов для контроля гематологического оборудования является общепринятой процедурой. Состав: стабилизированные эритроциты человека, лейкоциты и тромбоцитарный компонент в консервирующей среде. Условия хранения: закрытый контрольный материал хранится при 2-8°С до истечения срока годности; после вскрытия контрольный реагент стабилен 15 дней. Фасовка: 1х3 мл. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый контрольный материал должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения. | упаковка | 75396 | 6 | 452376
8 | XN-L Check L3 (Контрольная кровь XN-LCheck L3) | Контрольный материал высокого диапазона (третий уровень) предназначен для использования в качестве гематологической контрольной крови общего подсчета клеток крови (CBC), дифференциального анализа лейкоцитов и параметров ретикулоцитов на приборах серии Sysmex XN-L. Использование стабилизированных клеточных препаратов для контроля гематологического оборудования является общепринятой процедурой. Состав: стабилизированные эритроциты человека, лейкоциты и тромбоцитарный компонент в консервирующей среде. Условия хранения: закрытый контрольный материал хранится при 2-8°С до истечения срока годности; после вскрытия контрольный реагент стабилен 15 дней. Фасовка: 1х3 мл. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый контрольный материал должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения. | упаковка | 75396 | 6 | 452376
Лабораторная диагностика аутоимунных заболеваний Eurostar III
9 | EURO ANA cell nuclei | Тест-набор предназначен для качественного или полуколичественного определения in vitro человеческих антиядерных антител класса IgG методом нРИФ с использованием субстрата клеточной линии HEp-2 (Human Epithelial Type -эпителиальные клетки рака гортани человека), нанесенной на чип (чиповая технология). В набор входит: 10 стекол по 5 лунок с чипами содержащими субстрат, положительный контроль, отрицательный контроль, коньюгат, буфер для проб, масло, покровные стекла, фосфатно- буферный раствор, раствор TWEEN 20. Субстрат:фиксированные клетки HEp-2 (Human Epithelial Type -эпителиальные клетки рака гортани человека). | набор | 52400 | 12 | 628800
10 | EURO dsDNA | Тест-набор предназначен для качественного или полуколичественного определения in vitro методом нРИФ человеческих антител класса иммуноглобулинов IgG против дсДНК в образцах пациентов для диагностики многих аутоиммунных заболеваний, особенно ревматической формы. В набор входит: 10 стекол по 5 лунок с чипами содержащими субстрат, положительный контроль, отрицательный контроль, коньюгат, буфер для проб, масло, покровные стекла, фосфатно- буферный раствор, раствор TWEEN 20. Субстрат:фиксированные Crithidia luciliae. | набор | 79800 | 6 | 478800
11 | Иммуноблот ANA Profile 23 для профильного определения специфических IgG антител к 23 антигенам: nucleosomes, dsDNA, histones, SS-A, Ro-52, SS-B, nRNP/Sm, Sm, Mi-2 alpha, Mi-2 beta, Ku, CENP A, CENP B, Sp100, PML, Scl-70, PM-Scl100, PM-Scl75, RP11, RP155, gp210, PCNA, DFS70. 16 тест-полосок в наборе. | Тест-набор предназначен для качественного определения in vitro методом иммуноблоттинга иммуноглобулинов класса IgG к 23 различным ядерным антигенам: dsDNA, нуклеосомы, гистоны, SSA, Ro-52, SS-B, nRNP/Sm, Sm, Mi-2α, Mi-2β, Ku, CENP A, CENP B, Sp100, PML, Scl-70, PM-Scl100, PMScl75, RP11, RP155, gp210, PCNA и DFS70 в сыворотке или плазме крови для подтверждения диагноза синдрома Шарпа (СЗСТ), системной красной волчанки (СКВ), синдрома Шегрена, прогрессивного системного склероза, поли-/дерматомиозита, перекрестного синдрома, лимитированной формы прогрессивного системного склероза (CREST-синдром) и первичного билиарного холангита. Тест-набор содержит стрипы, на которые нанесены параллельные полосы высокоочищенных антигенов. Набор содержит: 16 тест-полосок на 23 параметра каждая; Положительный контроль (IgG, человека), Ферментный конъюгат (Антитела к IgG человека (козы), меченые щелочной фосфатазой); Буфер для образцов; Промывочный буфер; Раствор субстрата (Нитросиний тетразолий хлорид/5-Бром-4-хлор-3-индолилфосфат (NBT/BCIP); Лоток для инкубации. | набор | 294000 | 12 | 3528000
12 | EURO ANCA mosaic 25 | Тест-набор предназначен для качественного или полуколичественного определения in vitro методом нРИФ человеческих антител класса IgG против цитоплазмы нейтрофилов в образцах пациентов для диагностики многих аутоиммунных заболеваний. В набор входит: 10 стекол по 5 лунок с микрочипами содержащими субстрат, положительный контроль-2 шт., отрицательный контроль, коньюгат, масло, покровные стекла, фосфатно- буферный раствор, раствор TWEEN 20. Субстрат: формалин-фиксированные клетки нейтрофилов. В лунке для каждого образца расположено 6 специфических микрочипов: Гранулоциты (EOH) клетки HEp-2 +; Гранулоциты (EOH); Гранулоциты (HCHO); GBM; PR3; MPO. | набор | 479000 | 1 | 479000
13 | cytoplasm of granulocytes (cANCA, pANCA), nuclei of granulocytes (GS-ANA) | Тест-набор предназначен для качественного или полуколичественного определения in vitro методом нРИФ человеческих антител класса IgG против цитоплазмы нейтрофилов в образцах пациентов для диагностики многих аутоиммунных заболеваний, особенно ревматической формы. В набор входит: 10 стекол по 5 лунок с чипами содержащими субстрат, положительный контроль-2 шт., отрицательный контроль, коньюгат, масло, покровные стекла, фосфатно- буферный раствор, раствор TWEEN 20. Субстрат: этанол-фиксированные клетки нейтрофилов. | набор | 92800 | 6 | 556800
14 | Granulocytes (cANCA, pANCA) | Тест-набор предназначен для качественного или полуколичественного определения in vitro методом нРИФ человеческих антител класса IgG против цитоплазмы нейтрофилов в образцах пациентов для диагностики многих аутоиммунных заболеваний, особенно ревматической формы. В набор входит: 10 стекол по 5 лунок с чипами содержащими субстрат, положительный контроль-2 шт., отрицательный контроль, коньюгат, масло, покровные стекла, фосфатно- буферный раствор, раствор TWEEN 20. Субстрат: формалин-фиксированные клетки нейтрофилов. | набор | 116000 | 6 | 696000