## Лист1
Приложение 1
Изделий медицинкого назначения
№ лотов | Наименование товара | Тех характеристика | Ед.изм | Кол-во | Цена | Сумма
1 | Стент-Графт торакальный с системой доставки с дополнительными модулями | Самораскрывающийся трубчатый эндопротез для рентгенэндоваскулярной реконструкции аневризм грудной отдела аорты с открытой короной в проксимальной части. Самораскрывающийся эндопротез на доставляющем катетере, состоящий из полиэфирного тканного графта и эластического каркаса, изготовленного из нитиноловой проволоки. Отсутствие вспомогательных фиксирующих приспособлений (крючков, зубцов и подобных) для фиксации стента. Наличие легко визуализируемых под рентгеноскопом платиноиридиевых рентгеноконтрастных меток, для обеспечения рентгенографической визуализации его краев в виде цифры «8»: 4 шт. в проксимальной части и 1 в центральной части, в виде «0» - 2 шт. в дистальной части. Проксимальный диаметр графта 22-46, дистальный диаметр графта 22-46, диаметр системы доставки 22-25, общая длина покрытой части 112-212. Размеры по заявке Заказчика | штука | 1 | 2449495 | 2449495
2 | Баллонный катетер стент-графта | Баллонный катетер стент-графта диаметр в раздутом состоянии 10-46 мм, размер шахты 8F, используемая длина 100см, совместимость с интродьюсером 12F. Материал - податливый полиуретан, не содержит латекса | штука | 1 | 138995 | 138995