## список реагентов
Реагенты и расходные материалы
Приложение №1
| Наименование | Тех спецификация | Ед.изм |  | хсн кхо | Кол-во | Цена | Сумма
Сobas
1 | Контроль для proBNP - Roche CARDIAC Control proBNP (cobas) 2 x 1 мл | Назначение Roche CARDIAC Control proBNP используется для контроля качества теста Roche CARDIAC proBNP+ на приборе cobas h 232. Теоретическое обоснование Контроль качества Roche CARDIAC Control proBNP используется для контроля точности и прецизионности. Каждый набор Roche CARDIAC Control proBNP состоит из двух лиофилизированных контролей на основе лошадиной сыворотки. Содержание proBNP в уровне I находится в диапазоне слегка повышенной концентрации. Уровень II имеет сильно повышенное содержание proBNP. Реагенты - рабочие растворы ▪ Уровень I: 1 флакон для 1.0 мл лиофилизированной контрольной сыворотки ▪ Уровень II: 1 флакон для 1.0 мл лиофилизированной контрольной сыворотки ▪ Действующие вещества: NT‑proBNP (1‑76), синтетический Концентрации компонентов определяются отдельно для каждой партии товара. Хранение и стабильность Хранить при 2‑8 °C. Стабильность лиофилизированной контрольной сыворотки при 2‑8 °C: до конца срока годности. Стабильность компонентов растворенной контрольной сыворотки: ▪ при 2‑25 °C: 24 часа ▪ при ‑20 °C и ниже: 12 недель (может быть заморожен до 5 раз в оригинальной пробирке) Храните контрольные компоненты в плотно закупоренных емкостях, когда они не используются. Предоставляемые материалы ▪ Roche CARDIAC Control proBNP, level I ▪ Roche CARDIAC Control proBNP, level II ▪ 1 чип с кодом | шт. | 5 |  | 5 | 63215 | 316075
Группа крови
2 | Цоликлон анти-А 10 мл | Состав и описание изделия: ЭРИТРОТЕСТ-Цоликлон Анти-А во флаконе по 10 мл №10. 10 мл раствора содержит: Активное вещество – антитела моноклональные Анти- А – титр 1:32 В качестве консерванта применяется азид натрия в конечной концентрации 0,1%. Внешний вид: Прозрачная слегка опалесцирующая жидкость светло-малинового или розового цвета. Гемагглютинирующая способность: с эритроцитами группы А1(II) и A1B(IV) - не позднее 5 сек Область применения: Препараты предназначены для определения групп крови человека системы АВО в прямых реакциях гемагглютинации и применяются взамен или параллельно с поликлональными иммунными сыворотками. Условия хранения: Хранение реагентов должно производиться в упаковке предприятия-изготовителя в темном месте при температуре +2-8ºС в течение всего срока годности. Срок годности: 2 года. Не применять после истечения срока годности. | уп | 1 | #VALUE! | 6 | 15000 | 90000
3 | Цоликлон анти-В 10 мл | Состав и описание изделия: ЭРИТРОТЕСТ-Цоликлон Анти-В во флаконе по 10 мл №10. 10 мл раствора содержит: Активное вещество – антитела моноклональные Анти- В – титр 1:32 В качестве консерванта применяется азид натрия в конечной концентрации 0,1%. Внешний вид: Прозрачная слегка опалесцирующая жидкость синего цвета. Гемагглютинирующая способность: с эритроцитами группы В(III) и A1B(IV) - не позднее 5 сек Область применения: Препараты предназначены для определения групп крови человека системы АВО в прямых реакциях гемагглютинации и применяются взамен или параллельно с поликлональными иммунными сыворотками. Условия хранения: Хранение реагентов должно производиться в упаковке предприятия-изготовителя в темном месте при температуре +2-8ºС в течение всего срока годности. Срок годности: 2 года. Не применять после истечения срока годности. | уп | 1 | #VALUE! | 6 | 15000 | 90000
4 | Планшеты для определения группы крови. | Планшет пластиковый 42-луночный для реакции агглютинации, белый Многократно используемые планшеты, предназначенные для определения групп крови методом прямой реакции агглютинации. Планшеты имеют по 42 круглые лунки (7х6) со слегка вогнутой поверхностью, внутренним диаметром 18 мм. Бортики по окружности лунки надежно защищают от случайного перемешивания жидких материалов между отдельными лунками. Планшеты выпускаются в двух вариантах: из непрозрачного пластика белого цвета | уп |  | #VALUE! | 3 | 25000 | 75000
5 | Цоликлон анти-АВ 5мл | Состав и описание изделия: ЭРИТРОТЕСТ-Цоликлон Анти-АВ во флаконе по 5 мл №10. 5 мл раствора содержит: Активное вещество – антитела моноклональные Анти- А и Анти- В – титр 1:32 ЭРИТРОТЕСТТМ-Цоликлон Анти-АВ представляет собой смесь В качестве консерванта применяется азид натрия в конечной концентрации 0,1%. Внешний вид: Прозрачная слегка опалесцирующая бесцветная жидкость . Гемагглютинирующая способность: с эритроцитами группы А1(II), В(III) и A1B(IV) - не позднее 5 сек Область применения: Препараты предназначены для определения групп крови человека системы АВО в прямых реакциях гемагглютинации и применяются взамен или параллельно с поликлональными иммунными сыворотками. Условия хранения: Хранение реагентов должно производиться в упаковке предприятия-изготовителя в темном месте при температуре +2-8ºС в течение всего срока годности. Срок годности: 2 года. Не применять после истечения срока годности. | уп |  | #VALUE! | 10 | 14000 | 140000
6 | Цоликлон анти-Д супер Ig M 5мл | Состав и описание изделия: ЭРИТРОТЕСТ™ - ЦОЛИКЛОН Анти – D СУПЕР во флаконе по 5 мл №20. 5 мл раствора содержит: Активное вещество – антитела моноклональные Анти- D – титр 1:256 Вспомогательные вещества: азид натрия, раствор низкой ионной силы В качестве консерванта применяется азид натрия в конечной концентрации 0,1%. Внешний вид: Прозрачная слегка опалесцирующая жидкость бледно- розового или бледно-желтого цвета Гемагглютинирующая способность на плоскости: С резус-положительными (D+) эритроцитами – не позднее 1 мин. Область применения: Эритротесттм-Цоликлон анти-D Супер предназначен для выявления D антигена системы резус на эритроцитах человека. Условия хранения и срок годности: хранить  1 год при температуре 2-8 ºС. Вскрытый флакон можно хранить при температуре 2-8 ºС в течение месяца в закрытом виде. | уп | 2 | #VALUE! | 7 | 27000 | 189000
7 | Эритроцит-Цоликлоны СМ Анти-А слабый | Состав и описание изделия: Эритротест™-Цоликлоны СМ Анти-Асл для определения антигена A1 и А2 и более слабые варианты антигена А - Аз, Ах. Пласт. Фл/5мл №10. Срок годности 1 год. Не применять после истечения срока годности. | уп |  | #VALUE! | 1 | 39000 | 39000
8 | Эритротест-Цоликлоны СМ Анти А1 | Состав и описание изделия: Эритротест™-Цоликлоны СМ Анти-А1 для определения антигена A1 и А2 и более слабые варианты антигена А - Аз, Ах. Пласт. Фл/5мл №10. Срок годности 1 год. Не применять после истечения срока годности. | уп |  | #VALUE! | 1 | 26000 | 26000
9 | Желатин 10% | Желатин 10% | уп |  | #VALUE! | 2 | 350 | 700
10 | Эритроциты Иммуно контроль" полибреновый тест" | ЭРИТРОТЕСТ™-ИммуноКонтроль позволяет выявлять как полные, так и неполные антитела в сыворотке больного, направленные против эритроцитов донора. Один набор рассчитан на проведение 20 анализов. Условия хранения: Набор должен храниться в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от +2°С до +8°С в течение всего срока годности. Допускается хранение набора при температуре до +25°С не более 7 суток. Срок годности набора: 12 месяцев | уп |  | #VALUE! | 10 | 26000 | 260000
11 | Эритроцит Экспресс контроль | Эритроцит Экспресс контроль | уп |  | #VALUE! | 100 | 3000 | 300000
12 | Палочки для перемешивания в лунках | Палочки для перемешивания в лунках | уп |  | #VALUE! | 15 | 5000 | 75000
ПЦР в реальном времени (Амплисенс роторного типа)
13 | R-V5-Mod (RG,iQ,Mx,Dt) АмплиСенс HBV-FL(100 иссл) | Набор реагентов для обратной транскрипции и амплификации кДНК вируса гепатита С (HСV) методом полимеразной цепной реакции с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени». Для проведения реакции обратной транскрипции РНК и ПЦР-амплификации кДНК HСV с детекцией продуктов ПЦР в режиме «реального времени» ПЦР-смесь-1 не должна быть раскапана по пробиркам Наличие РНК-элюента Наличие ТМ-Ревертазы Наличие ПКО, ВКО, ОКО Наличие ПЦР-смеси-2, TaqF-полимеразы для организации горячего старта Количество тестов не менее 110 | наб |  |  | 2 | 73980 | 147960
14 | R-V1-Mod(RG.iQ.Mx.Dt) АмплиСенс HCV-FL(100 иссл) | Набор реагентов для обратной транскрипции и амплификации кДНК вируса гепатита С (HСV) методом полимеразной цепной реакции с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени». Для проведения реакции обратной транскрипции РНК и ПЦР-амплификации кДНК HСV с детекцией продуктов ПЦР в режиме «реального времени» ПЦР-смесь-1 не должна быть раскапана по пробиркам Наличие РНК-элюента Наличие ТМ-Ревертазы Наличие ПКО, ВКО, ОКО Наличие ПЦР-смеси-2, TaqF-полимеразы для организации горячего старта Количество тестов не менее 110 | наб |  |  | 2 | 116480 | 232960
15 | TR-V5-S-MC(RG,iQ/Mx.Dt) АмлпиСенс HBV-Монитор-FL(48 исл) | Набор реагентов для количественного определения ДНК вируса гепатита В (HBV) в клиническом материале методом полимеразной цепной реакции с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени» " Для выявления и количественного определения ДНК вируса гепатита В (HВV), включая выделение ДНК из клинического материала (плазма периферической крови), ПЦР-амплификацию ДНК и детекцию продуктов ПЦР-амплификацииВозможность гибридизационно-флуоресцентной детекции в режиме «реального времени»Наличие комплекта реагентов для выделения ДНКВозможность использования сорбции на силикагеле Наличие лизирующего раствора, не менее 3-х растворов для отмывки, сорбента, ДНК-буфераНаличие комплекта реагентов для ПЦР-амплификации ДНК HВVПЦР-смесь-1 не должна быть раскапана по пробиркам Наличие ПЦР-смеси-2, буфера для элюцииНаличие TaqF-полимеразы Наличие комплекта ДНК-калибраторов ПКО и ВКОНаличие ПКО, ВКО, ОКО Возможность использования внутреннего контроля на всех этапах ПЦР анализа, начиная с выделения нуклеиновых кислот Количество тестов не менее 48 | наб |  |  | 2 | 276135 | 552270
16 | TR-V1-S-MC(RG,iQ,Mx,Dt)-E АмплиСенс HCV-Монитор-FL(48 иссл) | Набор реагентов полной комплектации для выявления и количественного определения РНК вируса гепатита С (HСV) в клиническом материале методом полимеразной цепной реакции с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени» " Для выявления и количественного определения РНК вируса гепатита С (HСV), включая выделение РНК из плазмы периферической крови, ПЦР-амплификации РНК с детекцией продуктов ПЦР-амплификации в режиме «реального времени»Наличие комплекта реагентов для выделения РНК Возможность использования сорбции на силикагеле Наличие лизирующего раствора, не менее 3-х растворов для отмывки, сорбента, РНК-буфера Наличие комплекта реагентов для проведения реакции обратной транскрипции РНК и ПЦР-амплификации кДНК HСV ПЦР-смесь-1 не должна быть раскапана по пробиркам Наличие ПЦР-смеси-2, TaqF-полимеразы Наличие DTT лиофилизированного Наличие ТМ-Ревертазы Наличие РНК-элюента Наличие комплекта ДНК-калибраторов ПКО и ВКО Наличие ПКО, ВКО, ОКО Количество тестов не менее 48 | наб |  |  | 2 | 456030 | 912060
17 | R-V1-G(1-4)2х(RG,iQ,Mx,Dt,SC)АмплисенсHCV ГенотипFL (наб 55иссл) | Набор реагентов для выявления и дифференциации генотипов вируса гепатита C (HCV) в клиническом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени». " Для выявления и дифференциации генотипов 1a, 1b, 2, 3а, 4 вируса гепатита С (HСV) в плазме периферической крови Наличие ПЦР-смеси-1-FRT HCV (генотипы 1b/3а), ПЦР-смеси-1-FRT HCV (генотипы 1a/2) и ПЦР-смеси-1-FRT HCV (ВКО/генотип 4) ПЦР-смеси-1 не должны быть раскапаны по пробиркам Наличие ОТ-ПЦР-смеси-2-FEP/FRT Наличие TaqF-полимеразыНаличие ТЕ-буфера Наличие ПКО кДНК HCV генотипов 1a, 1b, 2, 3а, 4 Наличие ВКО, ОКОКоличество тестов не менее 55 Наличие не менее трёх растворов для отмывки. Наличие сорбента. Наличие РНК-буфера. | наб |  |  | 1 | 317960 | 317960
18 | К2-1-Et-50Рибо-Сорб(50 иссл) | Комплект реагентов для выделения РНК/ДНК из клинического материала. Возможность выделения РНК/ДНК из клинического материала с использованием аффинной сорбции на частицах силикагеля.Наличие лизирующего раствора Комплект реагентов должен быть рассчитан на 100 проб | наб |  |  | 5 | 52390 | 261950
19 | К3-4-50 Ревелта-L (55исслед) | Комплект реагентов, предназначен для получения кДНК на матрице РНК для последующего анализа методом полимеразной цепной реакции. Должен содержать RT-G-mix-1, RT-mix , ревертазу и ДНК-буфер. Комплект реагентов должен быть рассчитан на проведение не менее 60 реакций. | наб |  |  | 1 | 32380 | 32380
Анализатор ROTEM Delta
20 | Реагент для исследования активации по внутреннему пути -in-tem, 10 флаконов по 10 тестов из комплекта Система гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии | Активация свертывания по «внутреннему пути»: позволяет оценить дефицит факторов свертывания XII, XI, IX, VIII, X, V, II, дефицит фибриногена и тромбоцитов. Упаковка 10 флаконов, по 10 тестов в каждом. | упак | 2 |  | 2 | 209913 | 419826
21 | Наконечники для пипетки - 10 пластин по 96 шт, 10-320 мкл. из комплекта Система гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM | Наконечники для для электронной пипетки. Объем 5-350 мкл. Уп. 960 шт. | упак | 2 | 10 | 2 | 93833 | 187666
22 | Реагент для исследования фибриногена -ex-tem, 10 флаконов по 10 тестов из комплекта Система гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии | Активация свертывания по «внешнему пути»: позволяет оценить дефицит факторов свертывания VII, X, V, II, дефицит фибриногена и тромбоцитов. Упаковка 10 флаконов, по 10 тестов в каждом. | упак | 2 |  | 2 | 238324 | 476648
23 | Готовый к использованию реагент для исследования гиперфибринолиза, 10 флаконов по 5 тестов из комплекта Система гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии | Активация свертывания по «внутреннему пути» с добавлением гепариназы для нейтрализации гепарина: позволяет подтвердить/исключить наличие гепарина в крови. Упаковка 10 флаконов, по 7 тестов в каждом. | упак | 1 | 1 | 2 | 284638 | 569276
24 | Контрольный материал, нормальный 5 флаконов по 4 теста из комплекта Система гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии | Контроль норма. Качественный контрольный материал. Лиофилизированная контрольная плазма норма, полученная при обработке человеческой плазмы цитратом натрия и антикоагулянтом (0,129 моль/л) и раствор для разведения. | упак | 6 |  | 6 | 119189 | 715134
25 | Контрольный материал, патологический, 5 по 4 теста из комплекта Система гемостаза цельной крови методом тромбоэластометри | Контроль патология. Качественный контрольный материал. Лиофилизированная контрольная патология норма, полученная при обработке человеческой плазмы цитратом натрия и антикоагулянтом (0,129 моль/л) и раствор для разведения. | упак | 6 |  | 6 | 128285 | 769710
26 | Реагент для исследования фибриногена - fib-tem, 10 флаконов по 5 тестов из комплекта Система гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии | Активация свертывания по «внешнему пути» с добавлением цитохолазина D для инактивации тромбоцитов: позволяет подтвердить/исключить дефицит фибриногена. Упаковка 10 флаконов, по 5 тестов в каждом. | упак | 1 | 1 | 2 | 177849 | 355698
27 | Диспосистемы для измерений (кюветы и стержни), 200 шт/уп. из комплекта Система гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии | Пластиковая измерительная диспосистема, представляющая собой измерительный цилиндр с перемешивающим стержнем. Упаковка 200 шт. | упак | 6 | 6 | 5 | 878404 | 4392020
28 | Стартовый реагент для рекальцификации цитратной крови или плазмы - star-tem, 10 флаконов по 10 тестов из комплекта Система гемостаза цельной крови методом TЭГ | Готовый к использованию оптимизированный жидкий реагент для рекальцификации цитратной крови (0,2 моль/л CaCL2; HEPES буфер pH 7,4; 0,1% соль). Упаковка 10 флаконов, по 10 тестов в каждом. | упак | 6 | 6 | 12 | 91386 | 1096632
Гистология
29 | Формалин 10 % забуференный оригинальный,10 л. | Универсальный фиксатор для гистологических образцов Состав: - Натрия дигидрофосфат - Натрия монофосфат - Формальдегид 40% - Деионизированная вода Применение: - Универсальный фиксатор для гистологических образцов - Соотношение ткань/фиксатор 1:50 - Рекомендуемая толщина образца максимально 1 см - Время фиксации 5 часов при толщине образца менее 5 мм - 1-2 дня при фиксации образцов большего размера Фасовка 10 л. Наличие РУ РК | кан | 20000 | 160000 | 8 | 20000 | 160000
30 | Изопреп, раствор для гистологической проводки , 10л. | IsoPrep, 10л, IsoPrep 10л применяется для обезвоживания ткани на этапе гистологической проводки. Полностью готов к применению.Пригоден для использования при ручной проводке, а также в аппаратах карусельного и замкнутого типов. Исключительное качество проводки по сравнению с другими методами. Не дает фона при окраске. Состав: абсолютизированный изопропанол (концентрация не ниже 99,97%), тритон Х15 (октилфеноксиполиэтоксиэтанол).Фасовка 10 литровые канистры с диспенсерной системой. Фасовка: Первичный контейнер: белая канистра в полиэтилентерефталате (ПЭТ). Полезная вместимость 10 литров. Крышка HDPE, оснащена системой диспенсером, диаметр 6,5см. Полиэтилентерефталат представляет собой термопластичный полимер семейства полиэфиров. ПЭТ является оптимальным барьером для кислорода, углекислого газа и других газов. Этот материал обладает высокой устойчивостью к ультрафиолетовому излучению и инерции по отношению к химическим агентам (растворители: ксилол, лимонен, жидкие парафины, спирты, кислоты, основания и т. Д.). Он биологически инертен. Он представляет собой хороший барьер для воды и влажности, показывает большую твердость и механическое сопротивление. Бутылка имеет оптимальное сцепление. Отсутствие ручек уменьшает пространство для хранения. Защитная крышка обеспечивает точное и чистое использование. 10 л/канистра ГОСТ Р 51088-2013. Наличие РУ РК. | кан | 22000 | 176000 | 8 | 22000 | 176000
31 | Ортксилол | Ортоксилол. Прозрачная жидкость, не содержащая в своем составе посторонних примесей и воды, не темнее раствора 0,003 г К2Cr2О7, Плотность при 20 °С, г/см3 0,878-0,880, Температурные пределы перегонки от 5 до 95%, °С, не более 0,4, Температура кристаллизации, °С, не ниже минус 25,5, Содержание основного вещества, %, не менее 99,2; бромное число, г брома на 100 мл ортоксилола не более ГОСТ 2706.11, норма по ТУ 0,18, фактическое значение менее 0,01.Первичный контейнер: белая бутылка в полиэтилентерефталате (ПЭТ). Наличие РУ РК | кг | 4500 | 270000 | 60 | 4500 | 270000
32 | Парафин для гистологической заливки тканей 52/54 | Воск искусственный с низкой температурой плавления для рутинной работы. Смесь парафинного воска для изготовления парафиновых блоков с точкой плавления при t 52/54 °C. Для обработки различных образцов широкого спектра . Нижняя точка плавления делает его пригодным для работы с мягкими тканями, не деформируя и без повреждений, позволяет хорошо сохранять ткани морфологии во время обработки. Смесь парафиновых гранул 52/54 является оптимальной смесью парафинового воска и пластмассовых полимеров без добавления диметилсульфоксида (ДМСО). Первичный контейнер: плотная полиэтиленовая упаковка, устойчивая к химически активным реагентам и влажности. Вторичная упаковка: картонная коробка. Наличие РУ РК | кг | 6000 | 300000 | 50 | 6000 | 300000
33 | Гематоксилин Майера, 1л | Гематоксилин Майера, 1000 мл. Краситель для микроскопических препаратов. Обеспечивает визуализацию ядер клеток в срезах (парафиновых, криостатных, вибрoтомных, изготовленных на замораживающем микротоме) и цитологических препаратах. Реагент не содержит этанола и метанола. Предназначен для использования в качестве ядерного красителя при постановке иммуноцитохимических реакций в сочетании с различными типами хромогенов (в том числе и с растворимыми в этаноле) и для окраски гематоксилин-эозином. Гематоксилин- краситель, который получается из эфирных экстрактов кампшевого дерева. Реагент гератоксилина не содержит этанола и метанола. Состав: гематоксилин (CAS 517-28-2), алюминиевый сульфат калия (CAS 7784-24-9), йодистый калий (CAS 64-19-7), стабилизаторы. Первичный контейнер: белая бутылка в полиэтилентерефталате (ПЭТ). Полезная вместимость 1000 мл. Крышка HDPE синего цвета. Полиэтилентерефталат представляет собой термопластичный полимер семейства полиэфиров. ПЭТ является оптимальным барьером для кислорода, углекислого газа и других газов. Этот материал обладает высокой устойчивостью к ультрафиолетовому излучению и инерции по отношению к химическим агентам (растворители: ксилол, лимонен, жидкие парафины, спирты, кислоты, основания и т. Д.). Он биологически инертен. Он представляет собой хороший барьер для воды и влажности, показывает большую твердость и механическое сопротивление. Бутылка имеет оптимальное сцепление. Отсутствие ручек уменьшает пространство для хранения. Защитная крышка обеспечивает точное и чистое использование. Наличие РУ РК | фл. | 23000 | 184000 | 8 | 23000 | 184000
34 | Эозин 1% водный раствор, 1000 мл | Эозин Y 1% водный раствор, 1000 мл. Эозин является цитоплазматическим красителем. Окрашивает цитоплазму клеток и волокна межклеточного вещества в срезах и цитологических препаратах в различные оттенки розового цвета. Предназначен для использования в качестве цитоплазматического красителя после окраски гематоксилином. Спиртовые растворы эозина окрашивают ткани более интенсивно, чем водные. Cостав: эозин (CAS 17372-87-1, CE 2414096), деионизированная вода. Первичный контейнер: белая бутылка в полиэтилентерефталате (ПЭТ). Полезная вместимость 1000 мл. Крышка HDPE синего цвета. Полиэтилентерефталат представляет собой термопластичный полимер семейства полиэфиров. ПЭТ является оптимальным барьером для кислорода, углекислого газа и других газов. Этот материал обладает высокой устойчивостью к ультрафиолетовому излучению и инерции по отношению к химическим агентам (растворители: ксилол, лимонен, жидкие парафины, спирты, кислоты, основания и т. Д.). Он биологически инертен. Он представляет собой хороший барьер для воды и влажности, показывает большую твердость и механическое сопротивление. Бутылка имеет оптимальное сцепление. Отсутствие ручек уменьшает пространство для хранения. Защитная крышка обеспечивает точное и чистое использование. Наличие РУ РК | фл. | 20000 | 100000 | 5 | 20000 | 100000
35 | Био маунт НМ | Синтетическая монтирующая среда для приготовления гистологических и цитологических препаратов, флакон на 500 мл с дозатором выполненным из плексигласа, обеспещивающий забор монтирующей среды до 1 мл. Цвет – прозрачный. Растворимость – в воде нерастворим; растворяется в эфире, кетонах, ароматических углеводородах и D-лимонене. Коэффициент преломления - 1.5. Динамическая вязкость - 250 при 450 мПа* и 20°C. Препарат отличается стабильностью при воздействии прямых солнечных лучей, высоких температур, влажности и УФ-лучей. Наличие РУ РК | фл. | 22000 | 44000 | 2 | 22000 | 44000
36 | Миелодек | Миелодек 100 мл х 10/уп. Фиксатор/декальцификатор для биоптатов костного мозга; рекомедуется при диагностике и исследованиях гематологических болезней. В комплект входят 2 реагента: фиксатор и декальцификатор. - фиксация B5 рекомендуется для гемопоэтических тканей; он содержит формалин и ртуть в буферном растворе. Концентрация хлорида ртути выбрана таким образом, чтобы никакая ртуть не осаждалась на участке во время процесса декальцинации, при условии, что соблюдается предлагаемое время процедуры. - Декальцификатор содержит E.D.T.A. (этилендиаминтетрауксусной кислоты) в кислотном буфере. Процесс декальцинации происходит путем хелатирования в кислотной среде и сохраняет морфологию тканей за очень короткое время для гистопатологической процедуры. температура хранения 15-25 ° C Состав реагентов A) Модификатор B5 = 5x100 мл B) E.D.T.A. в кислотном буфере 5x100 мл ГОСТ Р 51088-2013 | уп | 90000 | 90000 | 1 | 90000 | 90000
37 | Жидкость адгезивная для обработки предметных стекол, 3 шт/уп. | Адгезивная жидкость для создания адгезивного покрытия на предметных стеклах. Флаконы имеет крышку с кисточкой для ручного нанесения адгезива. Продукт не требует хранения в холодильнике! Подходит в том числе для иммуногистохимических исследований. Готов к применению | уп | 13000 | 104000 | 8 | 13000 | 104000
38 | Альциановый синий рН 2,5 Моури | Выявление кислых мукополисахаридов. | фл. | 63000 | 189000 | 3 | 63000 | 189000
39 | Гимза | Окрашивания клеток крови и мазков костного мозга | фл. | 25000 | 125000 | 5 | 25000 | 125000
40 | Стекло предметное с матовой полосой для маркировки и шлифованным краем | Стекла для микроскопии. Адаптированы к автоматическим системам проводки и окраски. Идеально ровная поверхность. Высокая прозрачность. Матовое поле предназначено для маркировки стекла простым карандашом. Для повторного использования надпись удаляют стирательной резинкой или кипячением в мыльном растворе. 75,25х25,25 х1,1 мм, | уп | 1200 | 60000 | 50 | 1200 | 60000
41 | Стекло покровное 24х50 мм | Покровные стекла обладают великолепной ровностью и гибкостью, что обеспечивает качественное покрытие даже при большой площади препарата. Толщина 0,13-0,16 мм | уп | 1000 | 25000 | 25 | 1000 | 25000
42 | Одноразовые лезвия Diacut 35 Advance (R35), 50 шт./уп | Одноразовые низкопрофильные лезвия, сверхтонкие, долговечные, отличаются высокой производительностью резки. Тип инструмента: одноразовый, низкопрофильный. Назначение: для изготовления ленточных срезов из всех типов тканей. Материал: нержавеющая углеродистая сталь, обработанная ионной очисткой и покрытая эксклюзивным запатентованным PTFE пленочным покрытием, уменьшающим трение и сжатие ткани. Покрытие PTFE придает лезвию твердость и долговечность. Класс стали: не ниже 13Х. Возможность использования на ротационных и санных микротомах. Возможность изготовления срезов от 1 микрона. Количество блоков, с которых можно сделать срезы: не менее 30 шт. Угол заточки, градусов: 30°. Длина лезвия: 80 мм. Толщина: 0,25 мм. Благодаря меньшему углу 30°, эти лезвия обеспечивают превосходную остроту для тонких срезов. Упаковка: ручной диспенсер из АБС-пластика с приспособлением для безопасного поштучного извлечения и отсеком для отработанных лезвий. Количество лезвий в упаковке, шт.: не менее 50. Держатель для одноразовых лезвий оснащен уникальным сдвижным механизмом зажима, выполнен из нержавеющей стали. Наклон лезвия 135 º.Длина держателя: 9 см. Ширина держателя: 0,11 см (11 мм) .Высота держателя: 0,01 см (1 мм) - 1 шт. | уп | 92000 | 184000 | 2 | 92000 | 184000
43 | Биопсийные прокладки | Биопсийные прокладки 5000 шт/уп, ППредназначены для вложения в кассеты или капсулы, чтобы воспрепятствовать потере небольшого биопсийного материала, устойчивы к действию растворителей. Толщина биопсийных колодок составляет 2 мм, а размер - 2,5 х 3 см. Материал: полиэфир - пенополиуретан (литротопрен). Полиуретановая пена гарантирует высокую стойкость растворителей, а ее структура с открытыми ячейками позволяет жидкостям (спиртам, растворителям и парафину) безопасно перемещаться через ткань во время обработки. Фильтры могут быть автоклавированы (максимальная температура: 134 ° C). Для стерилизации достаточно температуры 121 ° C. Фильтры упаковываются в герметичные полиэтиленовые пакеты, чтобы поддерживать их в чистоте и неповрежденном до использования. Фасовка 5000 шт/уп. Вторичная упаковка - картонная коробка. 5000 шт/уп ГОСТ Р 51088-2013 | уп | 11000 | 22000 | 2 | 11000 | 22000
44 | Гистологические кассеты с прямоугольными отверстиями с крышкой, белого цвета | Гистологические кассеты с фреим рамкой, прямоугольными отверстиями с крышкой, белого цвета, 500 шт/уп, Гистологические кассеты с фреим рамкой с прямоугольными отверстиями с крышкой, белого цвета, 500 шт/уп. Предназначены для проводки гистологического материала, размер отверстий в кассете составляет 0,9 мм., поставляются в комплекте с двухстороннем скребком с одним тупоконечным концом/другой остроконечный: длина 130 мм, длина рукоятки скребка 80 мм, выполненным из термоустойчивого материала. Снабжены фреим рамкой для легкого изъятия парафинового блока. 500 шт/уп ГОСТ Р 51088-2013 | уп | 23000 | 92000 | 4 | 23000 | 92000
45 | Лабораторный маркер, устойчивый к растворителям, черный. | Лабораторный маркер, устойчивый к растворителям, черный, 12 шт/уп, Лабораторный маркер для предметных стекол, устойчив к воздействию ксилола, спирта, ацетона, формалина. Перманентный маркер для записи на пластике и стекле. Идеально подходит для гистологических и цитологических лабораторий для классификации кассет и слайдов. Чернила противостоят химическим реакциям, используемых в лабораториях, таким как, например, формалин, спирты и ксилол (и все его заместители). Работы остаются чистыми и разборчивыми также после всех лабораторных процедур, включая процедуры обработки и окрашивания. Прекрасный наконечник позволяет писать четко. Чернила быстро высыхают, не оставляя ни капли. Длина маркера составляет 13,7см. Длина стержня 12,8 см. Диаметр у основания 0,7 см. Диаметр колпачка 1,2 см. | уп | 36000 | 36000 | 1 | 36000 | 36000
46 | Игла препаровальная, прямая | Игла препаровальная, прямая, Применяется для переноса срезов с микротома в водяную баню, расправления их на предметном стекле.т | шт | 1500 | 1500 | 1 | 1500 | 1500
47 | Бокс картонный для хранения и транспортировки парафиновых блоков | Лёгкий и прочный картонный бокс для удобного хранения блоков с гистологическим материалом. Бокс изготовлен из высококачественного картона повышенной износостойкости. Не деформируется даже при полном наполнении. Комплектация: основание с разделителями и крышка. Вместимость: до 320 блоков или до 220 колец с гистологическим материалом. | уп | 35000 | 105000 | 3 | 35000 | 105000
48 | Пластиковые заливочные формы (одноразовые) Размер 24х24х5 | Пластиковые заливочные формы (одноразовые) Размер 24х24х5, 500 шт/уп. Используются с кассетами и заливочными кольцами для заливки материала гистологической парафиновой средой и создания блоков. Наличие РУ | уп | 36000 | 36000 | 1 | 36000 | 36000
49 | Пластиковые заливочные формы (одноразовые) Размер 15х15х5 | Пластиковые заливочные формы (одноразовые) Размер 15х15х5, 500 шт/уп. Используются с кассетами и заливочными кольцами для заливки материала гистологической парафиновой средой и создания блоков. Наличие РУ Р | уп | 36000 | 180000 | 5 | 36000 | 180000
50 | Пластиковые заливочные формы (одноразовые) Размер 30х24х5 | Пластиковые заливочные формы (одноразовые) Размер 30х24х5, 500 шт/уп. Используются с кассетами и заливочными кольцами для заливки материала гистологической парафиновой средой и создания блоков. Наличие РУ | уп | 36000 | 36000 | 1 | 36000 | 36000
51 | Держатель образца тип "тисочки" для миктротомов Lieca | Держатель образца тип "тисочки" для микротомов Leica 22 серии, 50х55 мм | шт | 850000 | 850000 | 1 | 850000 | 850000
ИФА HumanReadtr HS
52 | ANA 12 Line Dot | Иммунодотинговый анализ для качественного определения антител IgG к ядерным и цитоплазматическим антигенам в человеческой сыворотке или плазме, 20 тест полосок,4289 | наб | 5 | 206644 | 5 | 206644 | 1033220
53 | HepAK 7 plus Dot | Иммунодотинговый анализ для качественного определения антител IgG к M2, LKM1, LC1, SLA, F-Aktin, gp210 и sp100 в человеческой сыворотке или плазме, 24 тест полоски,4099 | наб | 2 | 413288 | 2 | 413288 | 826576
54 | Anti- Phospholipid 10Dot | Иммунодотинговый анализ для определения IgG или IgM-антител фосфолипидам и ß2-гликопротеинов I в сыворотки крови человека, 20 тест полосок, 5012 | наб | 5 | 303078 | 5 | 303078 | 1515390
Расходный материал для клиники
55 | Азур-Эозин по Романовскому(Гемстандарт) | Внешний вид Жидкость темно-синего цвета Жидкость темно-синего цвета 2.Окраска форменных Эритроциты: розовь!�, или розовые с Эритроциты- розово - серые. элементов крови серым или бежевым оттенком, или бежево-коричневые; Тромбоциты: розово-фиолетовые или Тромбоциты - фиолетовые. фиолетовые. Нейтрофилы: ядра - фиолетовые; Нейтрофилы: ядра - ' цитоплазма - розово-серая или фиолетовые; цитоплазма - бледно-розовая; зернистость - розово-серая; зернистость - фиолетовая или красно-фиолетовая. красно-фиолетовая. Базофилы: зернистость - фиолетовая. Базофилы: зернистость - фиолетовая. Эозинофилы: зернистость - оранжево- Эозинофилы: зернистость - красная, или розово-красная, или розово-фиолетовая. розово-фиолетовая. Лимфоциты: ядра - фиолетовые; Лимфоциты: ядра - цитоплазма - голубая, или серо- фиолетовые; цитоплазма - голубая, или сине-голубая. голубая. Моноциты: ядра - фиолетовые; Моноциты: ядра - цитоплазма - серо-голубая. фиолетовые; цитоплазма - серо-голубая. | л | 2 | 2 | 2 | 12000 | 24000
56 | Эозин метиленовый синий по МайГрюнвальду | 1. Внешний вид Подвижная жидкость темно- синего цвета Подвижная жидкость темно-синего цвета 2.Окраска форменных элемептов крови Эритрощіты: розовые, или розовые с серым или бежевым оттенком, иmi бежево- коричневые; Эритроіщты- розово — серые. Тромбоциты: розово-фиолетовые или фиолетовые. Тромбоцитьl — фиолетовые. Нейтрофильт: ядра - фиолеговые; цитоплазма - розово-серая или бледно-розовая; зернистость - фиолетовая или красно- фиолетовая. Нейтрофилъl: ядра - фиолетовые; цитоплазма - розово-серая; зернистость - красно-фиолетовая. Базофилы: зернистость - фиолетовая. Базофилы: зернистость - фиолетовая. Эозинофилы: зернистость - оранжево-красная, или розово- красная, или розово-фиолетовая. Эозинофилы: зернистость. - розово-фиолетовая. Лимфоциты: ядра - фиолетовые; цитоплазма - голубая, или серо- голубая, или сине-голубая. Лимфоіщты: ядра - фиолетовые; цитоплазма - голубая. Моноциты: ядра - фиолетовые; цитоплазма - серо-голубая. Моноцитьl: ядра - фиолетовые; цитоплазма - серо-голубая. 3. Время наступления окраски мазка, мин, не более 20 15 | л | 3 | 3 | 3 | 7400 | 22200
57 | Набор -РТЦ(раствор для окраски ретикулоц) | Краситель Азур-Эозин по Романовскому «Премиум». Соотношение разведения 1:10 – 1:20, время окраски – не более 10 минут. | наб | 1 | 1 | 1 | 3700 | 3700
58 | Луис тест | Набор реагентов «ЛЮИС-ТЕСТ» для определения ассоциированных с сифилисом реагиновых антител, предназначен для определения ассоциированных с сифилисом реагиновых антител в образцах сыворотки (плазмы) крови и ликвора человека и должен использоваться в | уп | 6 | 3 | 3 | 30500 | 91500
59 | Сульфасалициловая кислота500гр | клинико-диагностических лабораториях специально обученным персоналом | фл |  | 2 | 2 | 18000 | 36000
60 | Микропробирки 1,5мл Эпиндорф 1,5мл | Предназначены для взятия микропроб сыворотки крови и других биологических жидкостей, их хранения и транспортировки в медицинское учреждение. Пробирка Эппендорфа представляет собой градуированную микроцентрифужную пробирку с защёлкивающейся прокалываемой крышкой. Изготовлена пробирка из полипропилена, что обеспечивает возможность автоклавирования в стандартном режиме. Имеет матовое окошко для записи информации. Относительная центробежная сила, действующая на пробирку, не должна превышать 10000 g. | уп |  | #REF! | 10 | 3150 | 31500
61 | Наконечники 0-300мкл, бесцветные(1 уп-1000шт) | Благодаря мягким, гибким краям и тонким стенкам наконечники полностью подходят для использования с пипетками разных производителей; Высокая прозрачность пластика позволяет видеть образец невооруженным глазом и контролировать процесс дозирования; | уп |  | #REF! | 10 | 5600 | 56000
62 | Масло иммерсионное терпеновое (100мл\фл) | Масло иммерсионное терпеновое (100мл\фл) | шт |  | #REF! | 3 | 4500 | 13500
63 | Пробирки центрифужные с делениями | Применяются для определения объема осадков при центрифугировании. Представляют собой пробирки с коническим дном и верхним рантом. Деления нанесены на всю длину пробки. Изготавливаются из химически стойкого лабораторного стекла | шт |  | #REF! | 200 | 1400 | 280000
64 | Пипетка Панченкова к СОЭ-метру | Пипетка Панченкова (капилляр Панченкова) - изделие медицинского назначения, которое используется для определения скорости оседания эритроцитов (СОЭ) при клиническом анализе крови. Пипетка Панченкова позволяет определить наличие и интенсивность воспалительного процесса в организме пациента. | уп |  | #REF! | 100 | 229 | 22900
65 | Пастеровские пипетки ,одноразовые пластиковые | Пипетки Пастера идеально подходят для забора и переноса жидкостей в любых лабораториях, уменьшая риск контаминации. Изготовлены из полиэтилена. | шт |  | #REF! | 35 | 35 | 1225
66 | Стекло предметное 76*25*1,2мм со шлифов.краями,уг.90градусов(уп-50шт) | Стекло предметное - стеклянная пластина стандартных размеров 76 х 26 со шлифованным краем определенной толщины, как правило 1 мм, с идеально гладкой и ровной поверхностью и равномерной толщиной, не допускается наличие воздушный пузырей. | уп |  | #REF! | 10 | 650 | 6500
Для каогулометра СА 660 SYSMEX
67 | реагент для определения Thromborel S, уп.(10 х 10 мл/1000 тестов) | Человеческий плацентарный тромбопластин для определения ПВ, МНО, %, факторов II, V,VII,X. Источник тромбопластина: человеческая плацента. Нечувствительный к гепарину в концентрации не менее 1,6 ед/ мл. Флаконы реагентов: штрихкодированные. Форма выпуска: лиофилизат. Растворитель: дистиллированная вода. Стабильность после вскрытия при температуре от +2 до +8°С не менее 5 дней. Фасовка: не менее 1000 тестов. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения. | уп | 3 | #VALUE! | 10 | 97929 | 979290
68 | Реагент для определения Pathromtin,уп.(10 х 5,0 мл/2000 тестов | Реагент для определения АЧТВ, факторов VIII, IX, XI, XII, с высокой чувствительностью к волчаночным антикоагулянтам и высокой чувствительностью к гепарину. Поверхностный активатор: частицы диоксида кремния. Флаконы реагентов: штрихкодированные. Форма выпуска: жидкая, готов к применению. Стабильность после вскрытия при температуре от +2 до +8°С не менее 28 дней. Фасовка: не менее 2000 тестов. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения. | уп | 2 | 2 | 4 | 170586 | 682344
69 | Хлорид кальция 0,025 моль/л, уп.(10 х15) | Раствор хлорида кальция используют в качестве дополнительного реагента для различных анализов свертываемости крови. Содержание хлорида кальция: 0,025 моль/л. Флаконы реагентов: штрихкодированные. Форма выпуска: жидкая, готов к применению. Стабильность после вскрытия при температуре от +2 до +8°С не менее 8 недель. Фасовка: не менее 10 флаконов по 15 мл. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения. | уп | 5 |  | 5 | 38500 | 192500
70 | мультифибрен "U"(бычий),уп(10 х5 мл/500 тестов | Реагент для количественного определения фибриногена в плазме. Флаконы реагентов: штрихкодированные. Форма выпуска: лиофилизат. Растворитель: дистиллированная вода. Линейность теста не уже 80-1200 мг/дл. Стабильность после вскрытия при температуре от +2 до +8°С не менее 5 дней. Стабильность после вскрытия при -20°С не менее 60 дней. Фасовка: не менее 500 тестов. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения. | уп | 10 | 4 | 14 | 117500 | 1645000
71 | Реагент для определения Test Thrombin,уп(10х5 мл/500 тестов) | Реагент для определения тромбинового времени в человеческой плазме. Флаконы реагентов: штрихкодированные. Форма выпуска: лиофилизат. Растворитель: дистиллированная вода. Стабильность после вскрытия при температуре от +2 до +8°С не менее 7 дней. Стабильность после вскрытия при -20°С не менее 28 дней. Фасовка: не менее 500 тестов. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения. | уп | 12 | 3 | 15 | 72657 | 1089855
72 | Standard human plasma 10 x for 1 ml (Стандартная плазма 10 x на 1 мл) | Стандартная человеческая плазма для калибровки: протромбиновое время (ПВ); Фибриноген (метод Клаусс), Факторы коагуляции II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII и фактор Виллебранда (ФВ), Ингибиторы: Антитромбин III, протеин C, протеин S, α2-антиплазмин, ингибитор С1, Общая активность комплемента, Плазминоген. Прослеживается до референсного стандарта ВОЗ. Флаконы реагентов: штрихкодированные. Форма выпуска: лиофилизат. Растворитель: дистиллированная вода. Стабильность после вскрытия при температуре от +2 до +8°С не менее 8 часов. Стабильность после замораживания при -20°С не менее 28 дней. Фасовка: не менее 10 флаконов по 1 мл. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения. | уп | 2 | 1 | 3 | 126360 | 379080
73 | Контрольная плазма Control Plasma N УП.(10 х1,0 МЛ | Плазма для проведения внутрилабораторного контроля тест-системы по определению следующих аналитов в нормальномдиапазоне: протромбиновое время (ПВ), активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ), тромбиновое время (ТВ), батроксобиновое время, фибриноген, факторы свертывания II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII и фактор Виллебранда (ФВ), антитромбин III, протеин C, протеин S, α2-антиплазмин, C1-ингибитор, общая активность комплемента, плазминоген, волчаночные антикоагулянты. Прослеживается до референсного стандарта ВОЗ. Флаконы реагентов: штрихкодированные. Форма выпуска: лиофилизат. Растворитель: дистиллированная вода. Стабильность после вскрытия при температуре от +2 до +8°С не менее 8 часов. Стабильность после замораживания при -20°С не менее 28 дней. Фасовка: не менее 10 флаконов по 1 мл. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения. | уп | 12 | 7 | 19 | 100602 | 1911438
74 | Контрольная плазма Control Plasma P УП.(10 х1,0 МЛ | Плазма для проведения внутрилабораторного контроля тест-системы по определению следующих аналитов в патологическом диапазоне: протромбиновое время (ПВ), активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ), фибриноген, факторы коагуляции II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII и фактор Виллебранда (ФВ), антитромбин III, протеин C, протеин S, α2-антиплазмин, ингибитор С1, общая активность комплемента, плазминоген. Прослеживается до референсного стандарта ВОЗ. Флаконы реагентов: штрихкодированные. Форма выпуска: лиофилизат. Растворитель: дистиллированная вода. Стабильность после вскрытия при температуре от +2 до +8°С не менее 8 часов. Стабильность после вскрытия при -20°С не менее 28 дней. Фасовка: не менее 10 флаконов по 1 мл. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения. | уп | 12 | 5 | 17 | 126360 | 2148120
75 | PT-Multi calibrator (6 levels) 6 x for 1 ml (Калибратор PT-Multi calibrator 6 x на 1 мл) | Комплект калибратора предназначен для применения в качестве реагента для исследования гемостаза. Для определения местного значения МИЧ. Состав: шесть калибровочных плазм для калибровки ПВ. Калибровочная плазма лиофилизирована и калибрована.Стабильность после восстановления (закрытый флакон): - при температуре 2-8 °C 8 ч.; - при температуре 15-25 °C 4 ч.; - при температуре ≤ −18 °C 4 нед. Фасовка 6х1мл. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения. | уп | 3 |  | 3 | 100602 | 301806
76 | Fibrinogen standards level 1-6 6 x for 1 ml (Стандарт для Фибриногена Уровень 1-6 6 x на 1 мл) | Пулированная плазма отобранных здоровых доноров, которая используются для построения стандартных калибровочных кривых ,предназначенных для анализа фибриногена методом Клаусса. Флаконы реагентов: штрихкодированные. Форма выпуска:лиофилизат. Количество уровней фибриноргена: не менее 6 уровней. Прослеживается до референсного стандарта ВОЗ. Метод подтверждения уровня фибриногена в калибраторах: метод Ратноффа и Мензи. Стабильность после вскрытия при температуре от +2 до +8°С не менее 8 часов. Стабильность после замораживания при -20°С не менее 28 дней. Фасовка: не менее 6 флаконов по 1 мл. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения. | уп | 3 |  | 3 | 154445 | 463335
77 | Веrichrom AT III 1 Kit 170тестов | Реагент для количественного определения функциональной активности антитромбина III (АТ III) в плазме с помощью автоматических анализаторов для диагностики ограниченного синтеза АТ III или увеличенного потребления, а также для мониторинговой заместительной терапии. Флаконы реагентов: штрихкодированные. Форма выпуска: лиофилизат. Предел чувствительности не более 3,7 %. Стабильность после вскрытия при температуре от +2 до +8°С не менее 14 дней. Стабильность после вскрытия при -20°С не менее 90 дней. Фасовка: не менее 150 тестов. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения. | уп | 2 |  | 2 | 104490 | 208980
78 | Раствор чистящий CA CleanI (cleaner),уп.(1х50мл) | Моющий раствор используется для промывки наконечника для образца и реагента. Тип реагента: детергент. Концентрация гипохлорита натрия не более 1%. Форма выпуска: готовый раствор. Стабильность после вскрытия (закрытый флакон): при температуре от 2 до 8 ° C – 1 месяц. Фасовка: 50 мл. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения. | уп | 85 |  | 85 | 51482 | 4375970
79 | Раствор промывочный CA CleanIІ(rinse),уп.(1х500 мл) | Моющий раствор используется для промывки наконечника для реагента. Тип реагента: кислотный детергент. Концентрация хлороводорода не более 0,2%. Концентрация неионогенных поверхностно-активных веществ не более 0,5%. Форма выпуска: готовый раствор. Стабильность после вскрытия (закрытый флакон): при температуре от 15 до 25°C - 1 месяц. Фасовка: 500 мл. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения. | уп | 4 |  | 4 | 128706 | 514824
80 | Конические чашки | Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения. | уп | 6 |  | 6 | 41186 | 247116
81 | Кюветы(реакционные),уп(3х1000 шт) | Одноразовые пластиковые реакционные кюветы предназначены для инкубации, проведения реакции и считывания результатов измерения на анализаторе гемостаза. Пластиковая емкость 0.6 мл с фиксирующим кольцом, высота 30 мм, диаметр 8 мм, диаметр кольца - 10 мм. Фасовка: 3000 шт. Размер 1 упаковки: 36см х 17см х 17см. Соответствует Директиве 98/79/EC Медицинские средства и оборудование для лабораторной диагностики in vitro. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения. | уп | 5 | 6 | 11 | 324480 | 3569280
82 | Буфер Оурена верналовый 10*15мл | Разбавляющий буфер для коагуляционных проб. Содержание барбитала натрия не менее 0,028 моль/л. Флаконы реагентов: штрихкодированные. Форма выпуска: жидкая, готов к применению. Стабильность после вскрытия при температуре от +2 до +8°С не менее 8 недель. Фасовка: не менее 10 флаконов по 15 мл. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения. | 10х15мл | 2 | 1 | 3 | 29174 | 87522